数字化射线摄影系统维保服务需求

- 设备基本信息

- 设备名称：数字化X射线摄影系统（DR）

设备品牌：GE、飞利浦

设备型号：Definium 6000、DigitalDiagnost C50 65、DigitalDiagnost

安装地点：北流市人民医院外科综合楼一楼、城北门诊部

二、维保服务范围与内容

本次采购要求为数字化X射线摄影系统维保服务，供应商主要提供技术服务、工时和软件维护，硬件备件由院方承担。

1.服务内容（供应商承担）：

故障维修：提供7×24小时报修响应。供应商负责派遣工程师进行故障诊断、维修实施、调试校准。包含所有人工费、差旅费、通讯费及维修过程中产生的其他服务费用。

预防性维护（PM）：每年提供不少于4次（每季度1次）的全面预防性保养。

内容包括：设备外观及内部清洁、机械部件（球管支架、滤线栅、胸片架、检查床等）的紧固、润滑与运行测试、电气安全检测、高压系统检测、探测器状态检查、软件系统优化与系统备份等。

性能检测与优化：每次PM需出具详细的设备性能检测报告（含kV, mA, 曝光时间准确性、剂量检测、图像均匀性、伪影检查等），并根据检测结果进行参数优化。

软件维护：操作系统、采集软件、后处理软件的故障修复与维护。提供合同有效期内的免费软件版本升级服务（如有新版本发布），确保系统安全与功能完善。

技术咨询：提供日常使用中的技术咨询和操作指导。

- 硬件备件（院方承担/协商）：

备件与耗材责任：不包含价值较高的核心硬件备件（如：含管套、高压发生器、探测器、计算机主控台等）的更换费用。此类备件需院方另行购买或协商。

包含的低值耗材/维修包：合同应明确列出包含在技术保内的低值易耗品或维修包清单，例如：风扇、滤网、电源模块、小继电器、对讲系统维修件、常规耗材等及电路板维修服务等。

备件采购支持:供应商需提供准确的故障诊断，以便院方能准确采购所需备件。供应商应协助院方进行备件的询价和采购渠道推荐。备件报价约为厂家报价的70%，费用由采购人承担。保证更换备件为原厂备件，供货渠道通畅；保证更换后机器的参数与故障前一致；保证优先运送配件。

院方选择：院方可自行采购备件，或委托供应商代为采购（供应商可收取合理的服务费或差价，需在合同中明确）。

服务承诺：即便院方自行采购备件，供应商也必须负责该备件的安装、调试服务，不得无故拒绝。

三、服务响应与开机率要求

1.服务响应时间：

电话响应：提供7×24小时服务热线，接到报修电话后，30分钟内给予电话响应，指导院方进行初步排查。

现场到达：工程师需在 48小时内（或根据医院实际地理位置协商）到达现场进行维修。

2.开机率监控：

虽然技术保不直接与开机率罚款挂钩（因受备件采购周期影响），但供应商仍需努力保障设备运行。若因供应商服务不及时导致停机，院方保留追责权利。

四、培训与资料要求

1.技术培训：

每年提供不少于 1次 的现场技术交流或操作维护培训，内容涵盖日常保养技巧、常见故障排除、图像质量控制等。

2.资料交付：

每次保养及故障维修后，提供详细的服务报告（含故障描述、原因分析、处理措施、工作时长、建议事项等）。

五、其他要求

1.人员资质：服务工程师必须具备该品牌DR设备的维修经验，持有相关医疗器械维修资格证书。

2.安全责任：供应商需为服务人员购买足额的保险。在服务过程中因供应商原因造成的设备损坏或安全事故，由供应商承担全部责任。

3.数据安全:服务过程中涉及患者数据及医院网络，供应商必须严格遵守医院的数据安全与保密协议。

4.备件来源建议：供应商在提供备件报价时，应优先推荐原厂全新件，也可根据院方需求提供经过严格测试认证的原厂翻新件或优质兼容件，并明确标注来源和质保期。

六、投标/应答文件要求

1.公司资质证明文件（营业执照、医疗器械经营许可证等）。

2.工程师资质证书及人员名单。

3.针对该设备的具体维保方案与服务承诺书。

4 同类设备维保业绩证明（合同复印件）。

5.详细的报价单（含年度服务费、人工费率、差旅费标准、软件升级与培训费用等）。需单独列出硬件备件的预计采购成本范围（高/中/低风险部件），供院方参考。