多导电生理系统需求

一、功能需求

- 满足介入手术对心脏电生理信号的精确采集、分析及标测需求，实现术中实时监测动脉血压，电生理信号与血压波形的同步显示与记录，便于相关性分析。

二、技术参数与功能要求

- 1、电生理记录部分

- （1）信号采集通道：总通道数≥32通道，其中心内放大器通道≥16道，体表心电图导联≥12道，有创血压监测通道≥2道。

- （2）信号质量：高保真放大，低噪声，高共模抑制比（>100dB），具备50/60Hz陷波及带通滤波功能。

- （3）记录与回放：支持多通道同步长时间记录，具备事件标记与快速回放功能。

- 2、有创动脉压监测部分

- （1）监测原理：需要提供。

- （2）测量范围：需要提供。

- （3）精度：需要提供。

- （4）采样率：需要提供。

- （5）功能特性：需要提供。

- （6）兼容性：可兼容主流动脉穿刺套件及压力延长管。

- （7）系统集成与显示

- （8）同步显示：电生理信号与动脉压波形在同一屏幕同时间轴显示，便于观察房室传导与血压波动的关系。

- （9）报警功能：具备血压高低限声光报警，报警静音功能。

- （10）数据管理：所有监测数据（含血压）可存储于硬盘，并可导出为标准格式（如PDF、DICOM）用于报告生成。

三、配置要求

- 1、主机：多导电生理记录系统主机（含内置或外接血压模块）1台，显示器≥23英寸，内置存储≥1TB。

- 2、电缆与换能器：电生理信号连接电缆、有创动脉压力换能器（含三通开关）。

- 3、软件：基础电生理分析软件及血压监测软件模块。

- 4、附件：电源线、操作手册、校准工具。

四、商务与服务要求

- 1、安装培训：供应商需负责设备安装调试，并对操作医生及护士进行电生理记录及有创血压监测操作培训。

- 2、质保期：整机质保≥3年，软件免费升级。

- 3、维修响应：报修后24小时内响应，48小时内工程师到场。

五、其他说明

- 1、本设备主要用于介入导管室，需确保电磁兼容性，不影响DSA等影像设备运行。

- 2、供应商需在投标文件中明确说明血压监测模块是内置集成还是外接附件，并说明校准方式。

- 3、设备使用合格期：需要提供。

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

- （备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）