采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

2.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

3.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.采购需求中标注“※”项的技术要求为重要技术参数。

6. 设备名称：电子阴道镜。采购预算（元）：65000.00。

一、用途及适用人群

用途：将子宫颈、阴道和外阴的黏膜组织放大10-40倍，让医生能够非常清晰地观察到这些部位的表皮和血管的微小变化。帮助医生发现肉眼看不见的病变，并指导活检。

适用人群为：18岁以上的妇女．

二、设备的功能要求

1．成性能要求

（1）高清成像：支持全高清输出，≥1920x1080p，水平分辨率≥1000 TVL。

（2）放大倍数：光学放大1-20倍，数字放大1-12倍，总放大倍数可达60倍以上，支持连续变焦。

（3）自动／手动聚焦：支持快速自动聚焦与手动微调，聚焦距离为200-400mm。

（5）图像失真与色彩还原：图像几何失真≤3%，色彩还原误差平均≤20NBS，色彩饱和度在95%-120％之间。

2．照明系统要求

（1）光源类型：采用高亮度LED冷光源，

环形多点设计，色温范围3200K-7000K，显色指数Ra≥76。

- :200mm时，中心照度≥5000 Lux;300mm时≥3000Lux，支持多级调节。

（3）光斑均匀性：光斑直径≥80mm，照度均匀性（最大／平均照度）≤1.5。

（4）低辐射要求：辐射热≤350W/m2，紫外辐射强度≤0.008 W／㎡，温升≤1℃（20分钟内）。

3．操作与控制功能

（1）按键／遥控操作：镜头或手柄上具备按键控制图像放大、缩小、冻结、聚焦、白平衡、电子滤镜等功能。

（2）计时功能：具备醋酸试验自动计时功能，可显示／关闭时长标记。

（3）脚踏采图：支持脚踏开关进行图像采集，便于医生操作。

4．软件与数据管理功能

（1）图像处理：支持图像采集、冻结、存储、回放、对比、伪彩、标注、测量、编辑等功能。

（2）病历管理：支持新建、查找、编辑病人信息及检查报告，存储病历量≥30万例。

（3）报告输出：支持图文报告打印，含专家诊断词库、模板，支持LEEP手术记录输出。

（4）联网与兼容性：兼容PACS、HIS系统，支持远程会诊、数据云传输。

5．安全与法规要求

（1）电气安全：符合GB9706.1-2007、GB 9706.15-2008（如为系统）标准。

（2）电磁兼容：符合YY 0505-2012标准。

（3）环境适应性：在额定电压±10％、温度、湿度、大气压等正常工作条件下应能稳定运行。

（4）外观结构：外壳无裂纹、划痕，文字标识清晰，控制机构灵活可靠。

三、功能的技术指标及其他技术参数

1．阴道镜镜头：1.1．镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS 成像功能，输出HD≥720P信号。

1.2．成像系统水平分辨率≥700TVL。

1.3．放大倍数支持：光学放大1-20倍，数字放大1-12倍，总放大倍数可达60倍以上，支持连续变焦。

1.4．有效操作距离：80mm~380mm。

1.5．视场范围：≥Ø60mm(3X)，≥Ø6mm（最大时）；景深： ≥40mm(4X),≥5mm(18X)

1.6．色彩还原最大误差≤20NBS，平均色彩还原误差≤20NBS，饱和度值95%-120％之间。

1.7．高亮度的环形双光圈LED光源，光源色温：3000K~8000K。

1.8．有快速自动聚焦和手动聚焦功能，手动聚焦支持独立按键控制的微距调节功能。

1.9．镜头带按键功能可实现自动图像采集。

1.10．镜头手柄后方按键有定位与采集图像

两种功能，便于快速确定病变部位的位置。

1.11支持双脚踏开关控制，可控制图像采集、冻结并采集图像、计时显示、界面切换等功能，开关功能灵活组合，方便阴道镜检查操作使用。

1.12．采用全金属模具结构可升降直立式支

架，镜头可调，确保其使用的稳定性，升降固定的可靠性及操作的灵敏性。

2．阴道镜工作站性能参数：

2.1．具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约。

2.2．提供符合临床操作工作流的软件功能模

块设计，具有功能模块自定义功能；医生可以根据操作习惯，自定义软件操作工作流。

2.3．能将阴道镜检查过程中所采集的图像按

时间顺序同屏显（像数量≥6幅），并且可以通过镜头扣手按键一键控制，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联。

2.4．具有语音播报操作提示功能，自动给出临床检查流的操作提示信息，便于临床规范阴道镜检查操作。

2.5．提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语以及临床参考图谱，具有国际认可的RCI评估和Swede评估。

2.6．具有独立的历史检查记录显示区。录入患者信息后将自动加载同一患者所有历史检查记录，方便医生快速浏览和查阅患者历史检查。

2.7．在观察检查页面具有独立的历史检查图

像显示框。同一患者历史检查图像会自动加载，并与当前检查图像并排显示，便于医生对比分析、追溯患者检查治疗过程。

2.8．可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，支持自定义报告模板，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份。

2.9．具有打印报告、编辑＆报告两种报告生成模式。支持可编辑式报告模板，并且可对报告中图像进行处理。

2.10．可对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、医生工作量等进行统计分析，统计结果可通过饼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表。

3．工作站数据库及拓展功能：

3.1．支持身份证读取功能，可刷病人身份证直接读取病人身份证病人姓名及身份证号码。

3.2．具有DICOM3.0 数据交换接口。提供DICOM worklist, DICOM verify, DICOM storage，方便对接医院HIS/PASC系统

3.3．可以支持标准HL7协议，支持LDAP集成登陆，方便医院账号管理。

3.4．提供网络接口，便于后续拓展升级网络应用。

4.1．镜头和工作站同时在国内组合注册，是同一个产品名称

四、配置清单（包括但不限于该清单的配置）

电子阴道镜镜头：         1个

直立支架：               1个

阴道镜工作站（包含台车、电脑主机、显示屏、

Win10系统和阴道镜专业软件等）：   1套

脚踏开关：               1个

打印机：                 1个

喷墨打印纸：             1包

电源线：                 1根

中文用户文件组件包（合格证，保修卡，装箱单，说明书，速查卡各1)：    1套

五、其它要求：

（1）设备使用期不小于10年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。

（2）整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。

（3）验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。

（4）为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。

（5）设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。

（6）在广西省内设有办事处，配备售后服务工

程师，定期巡检培训；

（7）产品零配件国内供应及时；设备主机保修

≥3年；终身维护；

- （8）维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用

| ▲二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 合同签订时间 |  |
| 付款条件（进度和方式） | （1）第一期：甲方与乙方签订采购合同后，乙方交货运抵甲方指定地点，安装完毕验收合格，乙方出具相关证件及发票后30个工作日内，甲方一次性支付合同价款的95%；（2）第二期：验收合格正常使用期满一年，乙方提出申请后甲方30个工作日内支付剩余合同价款的5%。 |  |
| 验收标准 | - 参照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）及现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 1、交货时间：自签订合同之日起30天（日历天）内供应完毕并交付使用。 地点：北流市人民医院指定地点。 2、乙方提供不符合本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。 3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版），如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 4、甲方在收到货后5日内完成货物清点签收工作；设备安装调试完成，甲方科室投入正常使用后，厂家及乙方资质文件等齐全后30个工作日内完成设备的验收。 5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后三日内及时予以解决。 |  |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）